Приложение № 1

Описание объекта закупки

**Спецификация**

**1. Общие требования к товару**

1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть произведен не ранее 2016 г.

1.2. Функциональные и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

**2. Условия поставки**

2.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места его сборки, сборку и расстановку.

2.2. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

2.3. Приемка товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверка количества, качества, поставленного товара производится собственными силами Заказчика или экспертами, привлекаемыми в порядке и на условиях, установленных требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

2.4. Подготовка места для приемки товара, обеспечение свободного пути перемещения товара к месту установки осуществляется Заказчиком.

2.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии указанной в спецификации контракта.

2.6. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

**3. Требования к документации на товар**

3.1. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации товара) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

3.2. Мебель, поставляемая в разобранном виде, должна сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. (Допускается комплектовочную ведомость и схему монтажа включать в инструкцию по сборке).

**4. Гарантия качества**

4.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта-передачи товара Заказчиком.

**5. Гарантийный ремонт**

5.1. Поставщик обязан обеспечить гарантийный ремонт товара на поставляемый товар в течении гарантийного срока.

5.2. Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет обеспечивает восстановление работоспособности (фурнитура, комплектующие изделия, составные части товара) поставленного поставщиком товара в течение не более 14 (четырнадцати) дней с момента получения извещения от заказчика о неисправности товара.

|  |
| --- |
| **Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям** |
| № п/п | **Наименование товара** | **Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться** | **Единица измерения** |
| **1** | **Кресло гинекологическое** | **Функциональные характеристики:**Для проведения гинекологических обследований, проведения различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.Каркас основания сварной выполнен из стальных труб круглого сечения диаметром не менее 32 мм и не более 50 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, с полимерно-порошковым покрытием.Мягкие элементы спинки и сиденья выполнены из пенополиуретана толщиной не менее 5 мм и не более 10 мм, обтянуты винилискожей по бесшовной технологии.Задняя поверхность спинки защищена защищено-декоративным металлическим кожухом, которые выполнены из стального листа толщиной не менее 0,8 мм с полимерно-порошковым покрытием.Регулировка угла наклона спинки осуществляется с помощью ручного привода («Закусывающий механизм»).Регулировка угла наклона сиденья бесступенчатая осуществляется с помощью механизма «Винт-Гайка»**.**Ложе кресла устанавливается в положение «Тренделенбург» не менее 10°.**Подколенники (кол-во 2 шт.):*** устанавливаются в направляющих втулках, расположенных на боковых сторонах сиденья;
* выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием, обтянуты съемным гигиеническим чехлом из винилискожи (цвет чехлов совпадает с цветом обивки спинки и сиденья кресла) со вставкой из пенополиуретана
* регулируются по высоте и углу наклона с последующей фиксаций при помощи перекидных зажимов.

**Упоры для рук (кол-во 2 шт.):*** устанавливаются в направляющих втулках, расположенных на боковых сторонах сиденья;
* выполнены из стального профиля круглого сечения 16 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием;
* регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.

**Тазик (для сбора жидкости):*** устанавливается в кассету, расположенную под основанием сиденья (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении);
* объем не менее 3 л и не более 5 л
* выполнен из нержавеющей стали, толщиной не менее 0,5 мм;

габаритные размеры: - длина не менее 325 мм - ширина не менее 265 мм - высота не менее 65 мм**Подставка для ног (подножка):*** одноступенчатая;
* откидывающаяся
* закреплена на раме основания;
* каркас подставки для ног выполнен из стальных труб прямоугольного сечения не менее 25х28x1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием;
* размеры панели подставки для ног — не менее 384х238 мм
* панель подставки для ног обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи (цвет чехлов совпадает с цветом обивки спинки и сиденья кресла)
* высота подставки для ног над полом не менее 300 мм, не более 310 мм

Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры (одна из опор - регулируемая).**Технические характеристики:****Габаритные размеры кресла**:* длина (в рабочем положении, при поднятой спинке) не менее 1110 мм, не более 1130 мм
* длина спинки и сиденья при их горизонтальном положении не менее 1310 мм, не более 1330 мм
* длина (от подножки до спинки в разложенном виде) не менее 1595 мм, не более 1615 мм
* ширина сиденья не менее 490 мм, не более 510 мм
* ширина (по подколенникам) не менее 915 мм, не более 935 мм
* высота (общая) не менее 1630 мм, не более 1650 мм
* высота (сиденья) не менее 890 мм, не более 910 мм

**Габаритные размеры спинки**:* длина не менее 790 мм, не более 810 мм
* ширина не менее 490 мм, не более 510 мм

**Габаритные размеры сиденья**:* длина не менее 390 мм, не более 410 мм
* ширина не мене 495 мм, не более 505 мм

**Углы наклона**: * спинки от 200 до 1000 (с предельным отклонением ± 50 от вертикали)
* сиденья от 200 до 1000 (с предельным отклонением ± 50 от горизонтали)

Допускаемая нагрузка на кресло не менее 180 кгМасса кресла не менее 45 кгНаружные поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | **шт**  |

**Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе изложена в приложении №4 «Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ***Должность подпись расшифровка подписи***